{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Forside","BTS","hiddenSheet","Imm","SSF","Kasserte pipetter","Referanser"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":29,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Forside","index":0,"n_rows":71,"n_cols":4,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Distribusjonsliste: EK"]
["ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: ","Oppdatert etter pipettekontroll. Lagt til 5 pipetter SSF i egen fane. Lagt til ref. til MedMik-prosedyre for vasking av pipetter"]
[]
["HENSIKT"]
["Gi en oversikt over avdelingens pipetter, status for kontroll og tidspunkt for neste kontroll samt en riskovurdering av hver pipette"]
[]
["OMFANG"]
["Prosedyren gjelder for enhetsledere, fagbioingeniører og andre som er opplært i kontroll av pipetter"]
[]
["UTFØRELSE"]
["Skjemaet oppdateres/settes \"i bruk\" etter innkjøp av nye pipetter, ved ev. kassasjon av gamle og ved utførelse av ny kontroll, og følger ellers vanlig revisjonsintervall "]
["Pipetter skal aldri slettes fra listen. Ansvarlig for dette er fagbioingeniører på enhetene."]
[]
["Krav til kontroll av pipetter finnes i : ","Kontroll av volumetrisk utstyr - Laboratorievirksomheten SSHF"]
[]
["For ImTra har vi satt følgende:","Antall gjenntatte målinger pr. volum",null,"Frekvens"]
["Kontroll",10,null,"1 - 2 ganger årlig"]
[]
["Kontroll utføres i utgangspunktet en gang pr. år, se vurdering av frekvens for hver enhet nedenfor."]
[]
["Ved kontroll må det vurderes om pipetten må vaskes. Dersom den er synlig skitten, må den vaskes. Husk at det må tas kontroll (førkontroll) av pipetten før demontering og vask, og deretter må ny kontroll (etterkontroll) utføres."]
["Generelt gjelder at pipetter som er synlig skitne, skal tas ut av bruk og vaskes.                                                   Se ev.",null,null,"Vask og vedlikehold av pipetter - Medisinsk mikrobiologi SSK"]
[]
["Pipetter som ikke går inn, justeres og kontrolleres på nytt. Intervall for ny kontroll settes til tre md. Går pipetten da inn, utføres ny kontroll som planlagt. Går pipetten ikke inn, vurderes kassering. "]
["Det må alltid utføres kontroll etter at det er gjort justeringer på en pipette."]
[]
["Back-up-pipetter: Det må utføres en kontroll før de tas i bruk i rutinen."]
[]
["Pipettespisser"]
["Enhet","Leverandør/produsent","Type pipettespiss","Art. nr"]
["Blodtypeserologi","VWR  Avantor/Sartorius","Picus elektronisk","613-5102"]
[null,"VWR Avantor/Thermo Fisher Scientific","Finntip filter 100-1000 uL","613-4495"]
[null,"VWR Avantor/Thermo Fisher Scientific","Finntip filter 1000-5000 uL","613-5011"]
[null,"VWR Avantor/Thermo Fisher Scientific","Finntip filter 0,5-200 uL","613-2660"]
[null,"VWR Avantor/Thermo Fisher Scientific","Finntip 0,5-250 uL","613-2595"]
["Immunologi","VWR Avantor/Thermo Fisher Scientific","Finntip 250,  0,5-250 uL","613-2595"]
[null,"VWR Avantor/Thermo Fisher Scientific","Finntip 1000, 100-1000ul","613-2608"]
[null,"VWR Avantor/Thermo Fisher Scientific","Finntip 200 Ext, 5-200 ul","613-2591"]
[null,"VWR Avantor/Thermo Fisher Scientific","Finntip 5, 0,5-5 ml","613-2622"]
[null,"VWR Avantor/Thermo Fisher Scientific","ClipTip 300","613-2220"]
[null,"VWR Avantor/Thermo Fisher Scientific","ClipTip 200","613-2216"]
[null,"VWR Avantor/Thermo Fisher Scientific","ClipTip 20","613-2212"]
["SSF","Sarstedt","200 uL","70.3030"]
[null,"Sarstedt","1000 uL","70.3050"]
[null,"Sarstedt","5000 uL","70.1183.001"]
[]
["Enhet for Blodtypeserologi:"]
["Kontroll utføres 1 - 2 ganger pr år, se skjema"]
["Vurdering av frekvens er gjort ut fra pipettenes tiltenkte bruksområde. Her har vi tidligere vurdert at det trengs hyppigere kontroll og vask pga. at pipettene blir fort skitne (pipettering av blod)."]
[" I desember 2022 ble filterspisser fra Finntip tatt i bruk på pipetter med følgende volum: 10 - 100 µL, 100 - 1000 µL, 1-5 mL, fast volum pipetter 25 µL, 50 µL, 500 µL, 1000 µL. "]
["Vi har observert at disse pipettene (etter innføring av filterspisser) er lite skitne og endrer kontrollintervall fra to til en gang årlig. "]
[" For elektroniske pipetter (Picus) og pipetter med fast volum på 10 µL bruker vi ikke filterspisser. Vi opprettholder kontroll x 2 pr år for disse pipettene (se skjema) "]
["Gulmerkede kolonner i skjemaet: Pipetter som skal kontrolleres på nytt i løpet av kort tid."]
[]
[]
["Enhet for Immunologi: "]
["Kontroll utføres en gang pr. år. "]
["Vurdering av frekvens er gjort utfra pipettenes tiltenkte bruksområde. Her har vi fra tidligere erfart at pipettene ikke trenger flere kontroller i løpet av et år. Pipettene blir lite skitne. "]
[]
["SSF:"]
["ImTra har ansvar for å utføre pipettekontroll for pipetter angitt i arkfane \"SSF\"."]
["ROS for disse pipettene er utført ved SSF: ",null,null,"Risikovurdering, vedlikehold og kontroll av pipetter, Enhet for medisinsk biokjemi og blodbank SSF"]

{"sheet":"BTS","index":1,"n_rows":28,"n_cols":18,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,17,4,17],[2,12,4,12],[2,13,4,13],[2,14,4,14],[2,15,4,15],[2,16,4,16],[5,14,26,14],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[2,11,4,11],[2,6,4,6],[2,5,4,5],[2,7,3,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4]]}
[]
["Oversikt over pipetter i bruk ved Enhet for blodtypeserologi"]
["ID","Volum (ml)","Modell","Serienr.","Produsent","Leverandør","Status og rutine Kontroll  utført\n\n","Ny kontroll","Frekvens ","Merknader, f.eks. avvik fra generelle krav til unøyaktighet og impresisjon","Hva brukes pipetten til? Hvilke prosesser, analyser, kontroller, etc. ","Pipettespiss benyttet. ","Kvalitativ (1) eller kvantitative (2), semikvantitative (3) analyser? Sett inn tall under, ev merknad","I hvor stor grad påvirker pipettens prestasjon analysekvaliteten / det endelige analyseresultatet? ","Dagens kontrollnivå / grenser hentet fra kvalitetshåndboka.","Risiko før tiltak","Risiko-reduser-ende tiltak","Risiko etter tiltak"]
[]
[]
["BTS 24","100-1000","Finnpipette justerbar","HH11685","Thermo Scientific","VWR International","01.09.23 OK","2024-09-01",1,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad","≤ 10 µl:\nRiktighet (ACC%):± 5,0\nPresisjon (CV%):≤ 5,0                                                                                                                                 11 - 49 µl:\nRiktighet (ACC%):± 3,0\nPresisjon (CV%):≤ 2,5       50 - 100 µl: \nRiktighet (ACC%):± 2,0\nPresisjon (CV%):≤ 2,5\n> 100 µl:\nRiktighet (ACC%):± 1,5\nPresisjon (CV%):≤ 2,0    Disse kravene tilfredsstiller våre behov til riktighet og presisjon på pipetter som er i bruk",null,"Ingen tiltak"]
["BTS 25","10-100","Finnpipette justerbar","HH13532","Thermo Scientific","VWR International","01.09.23 OK","2024-09-01",1,"19.05.23: OK etter justering. Kontroll 01.09.23 OK","Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 26","10-100","Finnpipette justerbar","HH13530","Thermo Scientific","VWR International","01.09.23 OK","2024-09-01",1,"19.05.23: OK etter justering. Kontroll 01.09.23 OK","Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med og uten filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 31",10,"Finnpipette fiksert","LH21262","Thermo Scientific","VWR International","01.09.23 OK","2024-02-28",2,"19.05.23: OK etter justering. Kontroll 01.09.23 OK","Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 32",50,"Finnpipette fiksert","JH52199","Thermo Scientific","VWR International","01.09.23 OK","2024-09-01",1,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 33",1000,"Finnpipette fiksert","LH44414","Thermo Scientific","VWR International","16.11.2023 OK","2024-02-16",1,"Ok mai 2023. 01.09.23 ikke OK. Justert 5.10.23: OK. OK 16.11.23","Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 36","10-300","Picus, elektronisk ",14021269,"Thermo Scientific","VWR International","16.11.232 OK","2024-05-16",2,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Picus spiss",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 38",25,"Finnpipette fiksert","MH21999","Thermo Scientific","VWR International","5.10.23 OK","2024-10-05",1,"31.05.23: OK etter justering. Kontroll 5.10.23 OK","Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 39",25,"Finnpipette fiksert","MH21998","Thermo Scientific","VWR International","1.9.2023 OK","2024-09-01",1,"19.05.23: OK etter justering. Kontroll 01.09.23 OK","Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 40",10,"Finnpipette fiksert","LH54584","Thermo Scientific","VWR International","5.10.23 OK","2024-04-11",2,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 42",500,"Finnpipette fiksert","LH78300","Thermo Scientific","VWR International","22.5.23 OK","2024-05-22",1,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 43",500,"Finnpipette fiksert","MH22002","Thermo Scientific","VWR International","01.09.23 OK","2024-09-01",1,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 44",1000,"Finnpipette fiksert","LJ08728","Thermo Scientific","VWR International","01.09.23 OK","2024-09-01",1,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 45",50,"Finnpipette fiksert","NH41859","Thermo Scientific","VWR International","01.09.23 OK","2024-09-01",1,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 46",25,"Finnpipette fiksert","NH25298","Thermo Scientific","VWR International","01.09.23 OK","2024-09-01",1,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 47",1000,"Finnpipette fiksert","NH31003","Thermo Scientific","VWR International","01.09.23 OK","2024-09-01",1,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 49","100 – 1000 ","Finnpipette justerbar","OH20693","Thermo Scientific","VWR International","22.5.23 OK","2024-05-22",1,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 50","10 – 100","Finnpipette justerbar","NH91754","Thermo Scientific","VWR International","5.10.23 OK","2024-10-05",1,"20.05.23: OK etter justering.  5.10.23: Kontroll OK","Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med og uten filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 51","100 – 1000 ","Finnpipette justerbar","PH21865","Thermo Scientific","VWR International","19.12.2023 OK","2024-12-19",1,"20.05.23: OK etter justering. 01.09.23: Kontroll ikke OK. 5.10.23: Ok etter justering. OK 19.12.23","Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 53","10 – 100 ","Finnpipette justerbar","PH48288","Thermo Scientific","VWR International","01.09.23 OK","2024-09-01",1,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 54","10 – 100 ","Finnpipette justerbar","PH48289","Thermo Scientific","VWR International","01.09.23 OK","2024-09-01",1,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med og uten filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 55","500-  5000","Finnpipette justerbar","SH27322","Thermo Scientific","WVR International","23.5.23 OK","2024-05-23",1,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Finntip spiss med og uten filter",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]
["BTS 56","10-300","Picus, elektronisk ",44683755,"Thermo Scientific","VWR International","Ny 11.1.24, kontrolleres før bruk",null,2,null,"Manuelle analyser og kvalitetskontroller","Original Picus spiss",3,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i moderat grad",null,null,"Ingen tiltak"]

{"sheet":"hiddenSheet","index":2,"n_rows":14,"n_cols":2,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[-10,"15.00"]
["lagre","Pipetteoversikt inkl. ROS, ImTra SSK."]
["ARB","22.01.2025"]
["UB","Kari-Ann Nedal Kvalitetskoordinator"]
["EK_Avdeling¤2#4¤2# ¤3#EK_Avsnitt¤2#4¤2# ¤3#EK_Bedriftsnavn¤2#1¤2#Sørlandet sykehus HF¤3#EK_GjelderFra¤2#0¤2# ¤3#EK_KlGjelderFra¤2#0¤2# ¤3#EK_Opprettet¤2#0¤2#25.06.2012¤3#EK_Utgitt¤2#0¤2#01.11.2012¤3#EK_IBrukDato¤2#0¤2#25.10.2023¤3#EK_DokumentID¤2#0¤2#D30295¤3#EK_DokTittel¤2#0¤2#Pipetteoversikt inkl. ROS, ImTra SSK.¤3#EK_DokType¤2#0¤2#Skjema¤3#EK_DocLvlShort¤2#0¤2#Nivå 2¤3#EK_DocLevel¤2#0¤2#Avdelingsdokumenter¤3#EK_EksRef¤2#2¤2# 0\t¤3#EK_Erstatter¤2#0¤2#14.00¤3#EK_ErstatterD¤2#0¤2#25.10.2023¤3#EK_Signatur¤2#0¤2#¤3#EK_Verifisert¤2#0¤2#22.12.2023 - Kvalitetskoordinator Kari - Ann Nedal¤3#EK_Hørt¤2#0¤2#¤3#EK_AuditReview¤2#2¤2#¤3#EK_AuditApprove¤2#2¤2#¤3#EK_Gradering¤2#0¤2#Åpen¤3#EK_Gradnr¤2#4¤2#0¤3#EK_Kapittel¤2#4¤2# ¤3#EK_Referanse¤2#2¤2# 3\tII.MSK.FEL.LAB_FEL.KVAL_HAND.18.1-1\tKontroll av volumetrisk utstyr - Laboratorievirksomheten SSHF\t28525\tdok28525.docx\t¤1#II.MSK.MedMik.2.A-4\tVask og vedlikehold av pipetter - Medisinsk mikrobiologi SSK\t41704\tdok41704.docx\t¤1#II.MSK.MSA_SSF..2.A.4-19\tRisikovurdering, vedlikehold og kontroll av pipetter, Enhet for medisinsk biokjemi og blodbank SSF\t56781\tdok56781.xlsm\t¤1#¤3#EK_RefNr¤2#0¤2#II.MSK.ImTra.2.a-5¤3#EK_Revisjon¤2#0¤2#15.00¤3#EK_Ansvarlig¤2#0¤2#Tone Strai¤3#EK_SkrevetAv¤2#0¤2#Kari-Ann Nedal Kvalitetskoordinator¤3#EK_DokAnsvNavn¤2#0¤2#Fagbioingeniører Tone Strai og Mariann H. Finne¤3#EK_UText2¤2#0¤2# ¤3#EK_UText3¤2#0¤2# ¤3#EK_UText4¤2#0¤2# ¤3#EK_Status¤2#0¤2#Til godkj.(rev)¤3#EK_Stikkord¤2#0¤2#Pipetter, ROS, risikovurdering¤3#EK_SuperStikkord¤2#0¤2#¤3#EK_Rapport¤2#3¤2#¤3#EK_EKPrintMerke¤2#0¤2#¤3#EK_Watermark¤2#0¤2#¤3#EK_Utgave¤2#0¤2#15.00¤3#EK_Merknad¤2#7¤2#Oppdatert etter pipettekontroll. Lagt til pipetter SSF i egen fane. Lagt til ref. til MedMik-prosedyre for vasking av pipetter¤3#EK_VerLogg¤2#2¤2#Ver. 15.00 - 25.10.2023|Oppdatert etter pipettekontroll. Lagt til pipetter SSF i egen fane. Lagt til ref. til MedMik-prosedyre for vasking av pipetter¤1#Ver. 14.00 - 25.10.2023|Lagt til \"Omfang\" og endret ordlyd under \"Utførelse\". BTS: Endret vurdering av frekvens  og oppdatert datoer for årlig kontroll.¤1#Ver. 13.00 - 21.06.2023|Endret rev.intervall fra 24 til 12 md. Endret til ktr. to ggr./år/10 paralleller. Vask ved behov. \r\nImmu 15, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 8, 31, 26, 27, Hamilton \r\nBTS: Presisert filterspisser. Pipetter kontrollert mai 2023.¤1#Ver. 12.06 - 24.01.2023|v.12.00: Rettet feil serienr. på pipette på BTS. Lagt over i Excel og lagt til ROS av pipetter. Vi utfører kun kontroll av pipetter i SSHF, ikke kalibrering. Dette er presisert iht. overordnet prosedyre. Endret rev. int. til 24 mnd. V.12.01: Fikset på layout på ark BTS. V.12.02 Rettet opp skrivefeil. V.12.03: Oppdatert utvidet ktr. pipetter på BTS.\r\n12.04: Kalibrert Pipetter: IMMU 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31.\r\n12.05: Kalibrert Hamilton Diluter. 12.06: kontrollert IMMU 29, 30, 12, 13,15,23, 24, 25, alle pipetter BTS.¤1#Ver. 12.05 - 28.09.2022|v.12.00: Rettet feil serienr. på pipette på BTS. Lagt over i Excel og lagt til ROS av pipetter. Vi utfører kun kontroll av pipetter i SSHF, ikke kalibrering. Dette er presisert iht. overordnet prosedyre. Endret rev. int. til 24 mnd. V.12.01: Fikset på layout på ark BTS. V.12.02 Rettet opp skrivefeil. V.12.03: Oppdatert utvidet ktr. pipetter på BTS.\r\n!2.04: Kalibrert Pipetter: IMMU 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31.\r\n12.05: Kalibrert Hamilton Diluter. Ktr. pipetter BTS.¤1#Ver. 12.04 - 22.07.2022|v.12.00: Rettet feil serienr. på pipette på BTS. Lagt over i Excel og lagt til ROS av pipetter. Vi utfører kun kontroll av pipetter i SSHF, ikke kalibrering. Dette er presisert iht. overordnet prosedyre. Endret rev. int. til 24 mnd. V.12.01: Fikset på layout på ark BTS. V.12.02 Rettet opp skrivefeil. V.12.03: Oppdatert utvidet ktr. pipetter på BTS.\r\n!2.04: Kalibrert Pipetter: IMMU 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31.¤1#Ver. 12.03 - 21.06.2022|v.12.00: Rettet feil serienr. på pipette på BTS. Lagt over i Excel og lagt til ROS av pipetter. Vi utfører kun kontroll av pipetter i SSHF, ikke kalibrering. Dette er presisert iht. overordnet prosedyre. Endret rev. int. til 24 mnd. V.12.01: Fikset på layout på ark BTS. V.12.02 Rettet opp skrivefeil. V.12.03: Oppdatert utvidet ktr. pipetter på BTS.¤1#Ver. 12.02 - 27.05.2022|v.12.00: Rettet feil serienr. på pipette på BTS. Lagt over i Excel og lagt til ROS av pipetter. Vi utfører kun kontroll av pipetter i SSHF, ikke kalibrering. Dette er presisert her iht. overordnet prosedyre. Endret rev. int. til 24 mnd. V.12.01: Fikset på layout på ark BTS. V.12.02 Rettet opp en skrivefeil¤1#Ver. 12.01 - 25.05.2022|v.12.00: Rettet feil serienr. på pipette på BTS. Lagt over i Excel og lagt til ROS av pipetter. Vi utfører kun kontroll av pipetter i SSHF, ikke kalibrering. Dette er presisert her iht. overordnet prosedyre. Endret rev. int. til 24 mnd. V.12.01: Fikset på layout på ark BTS.¤1#Ver. 12.00 - 24.05.2022|Rettet feil serienr. på pipette på BTS. Lagt over i Excel og lagt til ROS av pipetter. Vi utfører kun kontroll av pipetter i SSHF, ikke kalibrering. Dette er presisert her iht. overordnet prosedyre. Endret rev. int. til 24 mnd¤3#EK_RF1¤2#4¤2# ¤3#EK_RF2¤2#4¤2# ¤3#EK_RF3¤2#4¤2# ¤3#EK_RF4¤2#4¤2# ¤3#EK_RF5¤2#4¤2# ¤3#EK_RF6¤2#4¤2# ¤3#EK_RF7¤2#4¤2# ¤3#EK_RF8¤2#4¤2# ¤3#EK_RF9¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe1¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe2¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe3¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe4¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe5¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe6¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe7¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe8¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe9¤2#4¤2# ¤3#EK_DL¤2#0¤2#5¤3#EK_GjelderTil¤2#0¤2#¤3#EK_Vedlegg¤2#2¤2# 0\t¤3#EK_AvdelingOver¤2#4¤2# ¤3#EK_HRefNr¤2#0¤2# ¤3#EK_HbNavn¤2#0¤2# ¤3#EK_DokRefnr¤2#4¤2#000205060201¤3#EK_Dokendrdato¤2#4¤2#27.11.2023 13:15:40¤3#EK_HbType¤2#4¤2# ¤3#EK_Offisiell¤2#4¤2# ¤3#EK_VedleggRef¤2#4¤2#II.MSK.ImTra.2.a-5¤3#EK_Strukt00¤2#5¤2#¤5#II¤5#Klinikknivå¤5#0¤5#0¤4#.¤5#MSK¤5#Medisinsk serviceklinikk¤5#0¤5#0¤4#.¤5#ImTra¤5#Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK¤5#0¤5#0¤4#.¤5#2¤5#Pasienter og brukere¤5#0¤5#0¤4#.¤5#a¤5#Fellesprosedyrer¤5#0¤5#0¤4#\\¤3#EK_Strukt01¤2#5¤2#¤3#EK_Strukt02¤2#5¤2# ¤3#EK_Pub¤2#6¤2# ¤3#EKR_DokType¤2#0¤2# ¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2# ¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2# ¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2# ¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2# ¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2# ¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2# ¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2# ¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2# ¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2# ¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2# ¤3#EKR_Status¤2#0¤2# ¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2# ¤3#EKR_Endret¤2#0¤2# ¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2# ¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2# ¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2# ¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText1¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText2¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText3¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText4¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2# ¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2# ¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#II¤5#Klinikknivå¤5#0¤5#0¤4#.¤5#MSK¤5#Medisinsk serviceklinikk¤5#0¤5#0¤4#.¤5#ImTra¤5#Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK¤5#0¤5#0¤4#.¤5#2¤5#Pasienter og brukere¤5#0¤5#0¤4#.¤5#a¤5#Fellesprosedyrer¤5#0¤5#0¤4#\\¤3#","D30295"]
["___","Skjema"]
["___","22.01.2024"]
["___","Avdelingssjef Lene Haugen Tryland"]
["___","II.MSK.ImTra.2.a-5"]
["___","22.01.2024"]
["___"]
[0]
["nei"]
[2.2000000000000002]

{"sheet":"Imm","index":3,"n_rows":45,"n_cols":17,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,8,16,8],[15,12,16,12],[15,11,16,11],[15,10,16,10],[15,9,16,9],[37,16,38,16],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[28,15,29,15],[28,16,29,16],[30,15,31,15],[30,16,31,16],[33,16,34,16],[35,15,36,15],[35,16,36,16],[40,9,41,9],[17,9,18,9],[17,8,18,8],[42,16,43,16],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[7,11,8,11],[7,12,8,12],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[9,12,10,12],[3,13,43,13],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[11,12,12,12],[17,12,18,12],[17,11,18,11],[17,10,18,10],[24,16,25,16],[26,15,27,15],[26,16,27,16],[13,10,14,10],[42,14,43,14],[7,15,8,15],[9,15,10,15],[11,15,12,15],[13,15,14,15],[22,15,23,15],[33,15,34,15],[7,14,8,14],[9,14,10,14],[11,14,12,14],[13,14,14,14],[15,14,16,14],[17,14,18,14],[20,14,21,14],[22,14,23,14],[24,14,25,14],[15,15,16,15],[17,15,18,15],[20,15,21,15],[24,15,25,15],[37,15,38,15],[42,15,43,15],[7,6,8,6],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,7,12,7],[13,7,14,7],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[28,1,29,1],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[28,6,29,6],[26,6,27,6],[26,7,27,7],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[28,7,29,7],[33,7,34,7],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,3,36,3],[35,4,36,4],[35,5,36,5],[35,6,36,6],[35,7,36,7],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[30,6,31,6],[28,0,29,0],[42,7,43,7],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,3,43,3],[42,4,43,4],[42,5,43,5],[37,7,38,7],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,5,41,5],[40,7,41,7],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[42,6,43,6],[3,10,4,10],[15,7,16,7],[20,8,21,8],[20,9,21,9],[22,9,23,9],[24,9,25,9],[26,9,27,9],[28,9,29,9],[30,9,31,9],[28,8,29,8],[17,7,18,7],[22,7,23,7],[22,8,23,8],[30,8,31,8],[30,7,31,7],[3,9,4,9],[3,8,4,8],[24,7,25,7],[7,7,8,7],[9,7,10,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[42,9,43,9],[40,8,41,8],[42,8,43,8],[20,10,21,10],[22,10,23,10],[24,10,25,10],[26,10,27,10],[28,10,29,10],[30,10,31,10],[33,10,34,10],[33,9,34,9],[35,10,36,10],[37,10,38,10],[35,9,36,9],[37,9,38,9],[37,8,38,8],[35,8,36,8],[33,8,34,8],[40,10,41,10],[42,10,43,10],[24,8,25,8],[26,8,27,8],[42,11,43,11],[42,12,43,12],[26,11,27,11],[28,12,29,12],[26,12,27,12],[33,12,34,12],[3,11,4,11],[20,11,21,11],[22,11,23,11],[24,11,25,11],[28,11,29,11],[30,11,31,11],[30,12,31,12],[33,11,34,11],[3,12,4,12],[20,12,21,12],[22,12,23,12],[24,12,25,12],[13,11,14,11],[13,12,14,12],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[35,11,36,11],[35,12,36,12],[37,11,38,11],[37,12,38,12],[40,11,41,11],[40,12,41,12],[26,14,27,14],[28,14,29,14],[30,14,31,14],[33,14,34,14],[35,14,36,14],[37,14,38,14],[40,14,41,14],[7,16,8,16],[9,16,10,16],[11,16,12,16],[13,16,14,16],[15,16,16,16],[17,16,18,16],[20,16,21,16],[22,16,23,16],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,15,6,15],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7]]}
[]
["Oversikt over pipetter i bruk ved Enhet for immunologi"]
["ID","Volum (µL)","Modell","Serienr.","Produsent","Leverandør","Status og rutine Kontroll utført\n","Ny kontroll innen                              ","Merknader, f.eks. avvik fra generelle krav til unøyaktighet og impresisjon","Hva brukes pipetten til? Hvilke prosesser, analyser, kontroller, etc. ","Pipettespiss benyttet. ","Kvalitativ (1) eller kvantitative (2), semikvantitative (3) analyser? Sett inn tall under, ev merknad","I hvor stor grad påvirker pipettens prestasjon analysekvaliteten / det endelige analyseresultatet? ","Dagens kontrollnivå / grenser hentet fra kvalitetshåndboka.","Risiko før tiltak","Risikoreduserende tiltak","Risiko etter tiltak"]
["HAMILTON","10-1000","Diluter","MD91KG5334","HAMILTON  ","VWR International","15.02.2023 OK","Utvidet kontroll uten vedlikehold",null,"Fortynning av Serum prøver","Fortynningsinstrument",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.","≤ 10 µl:\nRiktighet (ACC%):± 5,0\nPresisjon (CV%):≤ 5,0                                                                                                                                 11 - 49 µl:\nRiktighet (ACC%):± 3,0\nPresisjon (CV%):≤ 2,5       50 - 100 µl: \nRiktighet (ACC%):± 2,0\nPresisjon (CV%):≤ 2,5\n> 100 µl:\nRiktighet (ACC%):± 1,5\nPresisjon (CV%):≤ 2,0    Disse kravene tilfredsstiller våre behov til riktighet og presisjon på pipetter som er i bruk",null,"Ingen tiltak"]
["ML 530B ",null,null,null,null,null,null,"Februar.2024 A"]
["IMMU 8","10-100","Thermo F1 Clip Tip, 1 kanal ","HH01859","Thermo Scientific","VWR International","09.01.2024 OK","Januar 2025 A",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[]
["IMMU 9","10 - 100","Thermo F1 Clip Tip, 1 kanal ","HH01860","Thermo Scientific","VWR International","27.07.2020 OK","Back up pipette. *",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[]
["IMMU 11","10-100","Finnpipette F2","EJ25907","Thermo Scientific","VWR International","28.07.2020 OK","Back up pipette. *",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar, 1 kanal"]
["IMMU 12","100-1000","Finnpipette F2","HH11693","Thermo Scientific","VWR International","25.05.23  OK","Mai 2024  A",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar, 1 kanal"]
["IMMU 13","100-1000","Finnpipette F2","HH11694","Thermo Scientific","VWR International","25.05.23 OK","Mai 2024  A",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar, 1 kanal"]
["IMMU 14","10-100","Finnpipette F2","HH13529","Thermo Scientific","VWR International","21.07.2020 OK","Back up til IMMU 15. *","Utvidet kontroll med Extended og vanlig pipettespiss. ","Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar, 1 kanal",null,null,null,"Utvidet kontroll med Extended og vanlig."]
["IMMU 15","10-100","Finnpipette F2","HH13531","Thermo Scientific","VWR International","29.11.2023 OK","November  2024 A","Utvidet kontroll med Extended . ","Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar, 1 kanal"]
["IMMU 16","30-300","Multi Finnpipette® Justerbar, 8 kanal","AA51073","Thermo Elektron corperation","VWR International","20.07.2020 OK"," Back up pipette. *","Brukes kun til vasking av brønner. Pipetten kan derfor kontrolleres (utvidet) 1 gang i året. ","Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",3,"Liten grad. Pipettens prestasjon påvirker ikke analyseresultatet",null,null,"Ingen tiltak"]
["IMMU 19","10-100","Multi Finnpipette®","JH71186","Thermo Scientific","VWR International","31.07.2020 OK","Back up pipette. *",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar, 1 kanal"]
["IMMU 20","30-300","Multi Finnpipette®","JH58632","Thermo Scientific","VWR International","27.07.2020 OK","Back up pipette. *","Kun til vask. Brukes kun til vasking av brønner. Pipetten kan derfor kontrolleres (utvidet) 1 gang i året. ","Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar, 1 kanal"]
["IMMU 21","500-5000","Finnpipette® F2","JH80761","Thermo Scientific","VWR International","09.01.2024 OK","Januar 2025  A",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar, 1kanal"]
["IMMU 22","10-100","F1- Clip Tip 8 kanal","KJ25578","Thermo Scientific","VWR International","28.07.2020 OK","Back up pipette. *",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar"]
["IMMU 23","10-100","F1- Clip Tip 8 kanal","KJ25575","Thermo Scientific","VWR International","09.01.2024 OK","Desember 2024  A",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar"]
["IMMU 24","30-300","F1- Clip Tip 8 kanal","LH10867","Thermo Scientific","VWR International","02.01.2023 OK","Januar 2024 A","Brukes kun til vasking av brønner. Pipetten kan derfor kontrolleres (utvidet) 1 gang i året.","Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",3,"Liten grad. Pipettens prestasjon påvirker ikke analyseresultatet",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar"]
["IMMU 25","10-100","F1-ClipTip , 1 kanal","MH29217","Thermo Scientific","VWR International","29.11.2023 OK","November 2024 A",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
["IMMU 26","30-300","F1- Clip Tip 8 kanal","NH51416","Thermo Scientific","VWR International","23.02.2023 OK","Februar.2024 A",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar"]
["IMMU 27","10-100","F1- Clip tip 8 kanal","NH99165","Thermo Scientific","VWR International","24.02.2023 OK","Februar.2024 A",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar(Ny jan.17)"]
["IMMU 28","500-5000","Finnpipette® F2","OH05484","Thermo Scientific","VWR International","19.12.2023 OK","Desember 2024 A",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar, 1 kanal"]
["IMMU 29","1-10","F1-ClipTip, 1 kanal","OH42110","Thermo Scientific","VWR International","09.01.2024 OK","Januar 2025 A",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
["IMMU 30","1-10","F1-ClipTip, 1 kanal","RH28953","Thermo Scientific","VWR International","2022-10-13","Back up pipette for IMMU 29 * ",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[]
["IMMU 31","100-1000","F2 Finnpipette ","SH37193","Thermo Scientific","VWR International","09.01.2024 OK","Januar 25 A",null,"Pipettering ved manuelle analysering","Thermo Scientific Pipettespiss",2,"Pipettens prestasjon påvirker analyseresultatet i stor grad.",null,null,"Ingen tiltak"]
[null,null,"Justerbar, 1 kanal"]
["*Back up pipettene er oppbevart i tilhørende esker. Det må utføres en kontroll før de tas i bruk i rutine igjen."]

{"sheet":"SSF","index":4,"n_rows":9,"n_cols":11,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,6,4,6],[2,7,3,7],[2,10,4,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5]]}
[]
["Pipetter fra SSF"]
["ID","Volum (ml)","Modell","Serienr.","Produsent","Leverandør","Status og rutine Kontroll  utført\n\n","Ny kontroll","Frekvens ","Krav til kontroll","Merknader, f.eks. avvik fra generelle krav til unøyaktighet og impresisjon"]
[]
[]
[1,10,"Finnpipette fiksert","RH18757","Thermo Scientific","VWR International","25.11.23 OK","2024-05-25",2,"ISO 8655"]
[2,25,"Finnpipette fiksert","QH41391","Thermo Scientific","VWR International","25.11.2023 OK","2024-05-25",2,"Kvalitetshåndboka","Vasket 25.11.23"]
[3,50,"Finnpipette fiksert","RH76424","Thermo Scientific","VWR International","25.11.23 OK","2024-05-25",2,"Kvalitetshåndboka","Vasket 25.11.23. Endret krav fra ISO 8655 til Kvalitetshåndboka. Ikke OK ISO 8655. OK krav Kvalitetshåndboka."]
[4,500,"Finnpipette fiksert","RH58746","Thermo Scientific","VWR International","25.11.23 OK","2024-05-25",2,"Kvalitetshåndboka"]

{"sheet":"Kasserte pipetter","index":5,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,8,35,8],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,3,35,3],[34,4,35,4],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[30,8,31,8],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,4,33,4],[32,5,33,5],[32,6,33,6],[32,7,33,7],[32,8,33,8],[39,6,39,7],[2,6,2,7],[29,6,29,7],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[30,6,31,6],[30,7,31,7],[34,7,35,7]]}
[]
["Kasserte pipetter, Enhet for blodtypeserologi"]
["ID","VOLUM (ml)","TYPE","SERIENR.","PRODUSENT","LEVERANDØR","STATUS OG RUTINE",null,"DATO KASSERT"]
["BTS 6","200-1000","Finnpipette justerbar","E79196","Labsystems","Ukjent","2017-11-17","A","Kassert 17.11.17"]
["BTS 1","1950-05-01","Finnpipette justerbar","S82176","Thermo Labsystems","Ukjent","01.12.16 OK","A","Kassert 04.05.17"]
["BTS 2","10-100","Finnpipette justerbar","AA50328","Thermo Labsystems","Ukjent","05.11.15 OK","A","Kassert 16.06.16"]
["BTS 3","100-1000","Finnpipette justerbar","S55062","Thermo Labsystems","Ukjent","01.12.16 OK","A","Kassert 05.05.17"]
["BTS 4","1000-5000","Finnpipette justerbar","S84292","Thermo Labsystems","Ukjent","31.05.16 OK","A","Kassert 20.12.16"]
["BTS 11","1950-05-01","Finnpipette justerbar","S97465","Thermo Labsystems","Ukjent","07.11.13 OK","A","Kassert 06.06.14"]
["BTS 14","10-250","Proline, elektronisk",4053332,"Biohit","Ukjent","20.01.15 OK","A","Kassert mars 2015"]
["BTS 17","200-1000","Finpipette justerbar","CH97543","Thermo Scientific","VWR International","28.05.13 OK","A","Kassert 13.12.13"]
["BTS 18","10-100","Finnpipette justerbar","CH98013","Thermo Scientific","VWR International","04.06.15 OK","A","Kassert 19.11.15"]
["BTS 19","10-100","Finnpipette justerbar","CH98018","Thermo Scientific","VWR International","04.06.15 OK","A","Kassert 05.10.15"]
["BTS 21","10-100","Finnpipette justerbar","EJ25905","Thermo Scientific","VWR International","31.05.16  OK","A","Kassert 20.12.16 "]
["BTS 22","100-1000","Finnpipette justerbar","EJ24512","Thermo Scientific","VWR International","05.11.15  OK","A","Kassert 16.06.16"]
["BTS 23","100-1000","Finnpipette justerbar","EJ24516","Thermo Scientific","VWR International","04.06.15 OK","A","Kassert 04.11.15"]
["BTS 27","10-250","Proline, elektronisk",11014207,"Biohit","VWR International","13.12.13 OK","A","Kassert 20.06.14"]
["BTS 28","10-250","Proline, elektronisk",11076080,"Biohit","VWR International","20.01.15 OK","A","Kassert mars 2015"]
["BTS 41",50,"Finnpipette fiksert","LH46683","Thermo Scientific","VWR International","10.12.18 OK","A","Kassert mai 2019"]
["BTS 29",10,"Finnpipette fiksert","KJ11251","Thermo Scientific","VWR International","15.06.20 OK","A","Kassert november 2020"]
["BTS 48","0,5 – 5 mL","Finnpipette justerbar","NH89730","Thermo Scientific","VWR International","30.11.20 OK","A","Kassert 27.4.21"]
["BTS 37","10-300","Picus, elektronisk",15003021,"Thermo Scientific","VWR International","13.6.22 ikke OK","A","Kassert 13.6.22"]
["BTS 30",500,"Finnpipette fiksert","KJ09046","Thermo Scientific","VWR International","15.9.22 ikke OK","A","Kassert 15.9.22"]
["BTS 34","10-300","Picus, elektronisk",14007084,"Thermo Scientific","VWR International","OK 31.5.23. Lader ikke 25.11.23","A","Kassert 25.11.23"]
["BTS 35","10-300","Picus, elektronisk",14023507,"Thermo Scientific","VWR International","Ikke OK 16.11.23","A","Kassert 16.11.23"]
["BTS 52","100 – 1000 ","Finnpipette justerbar","PH21866","Thermo Scientific","VWR International","19.12.23 ikke OK","A","Kassert 19.12.23","100 uL: 23.05.23: OK etter justering. 01.09.23: Kontroll ikke OK. 5.10.23: OK etter justering. Ikke OK 19.12.23."]
[]
[]
["Kasserte pipetter, Enhet for immunologi"]
["ID","VOLUM (µL)","TYPE","SERIENR.","PRODUSENT","LEVERANDØR","STATUS OG RUTINE",null,"DATO KASSERT"]
["IMMU 17","50-300","Multi Finnpipette®","CH97913","Thermo Elektron corperation"," VWR International","29.03.12 OK","A","Kassert"]
[null,null,"justerbar",4510]
["IMMU 18","50-300","Multi Finnpipette®","CH 97914","Thermo Elektron corperation","VWR International","12.07.13 OK","A","Kassert 18.02.14"]
[null,null,"justerbar",4510]
["IMMU 10","100-1000","Finnpipette ","EJ24508","Thermo Scientific","VWR International","01.02.2021 OK","A","Kassert 26.05.2021"]
[null,null,"justerbar"]
[]
[]
["Kasserte pipetter, Enhet for blodbank og medisinsk biokjemi, SSF"]
["ID","VOLUM (µL)","TYPE","SERIENR.","PRODUSENT","LEVERANDØR","STATUS OG RUTINE",null,"DATO KASSERT"]
[15,"500-5000","Finnpipette justerbar","JH74115","Thermo Scientific","VWR International","25.11.23 OK 2,5-5 mL",45536,2,"Merknad SSF: Kontroll før pipetta tas ut av bruk. Er tidligere godkjent på 2,5 og 5 mL. Skal bare brukes på 5 mL."]

{"sheet":"Referanser","index":6,"n_rows":25,"n_cols":2,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Kryssreferanser-tabell"]
["II.MSK.FEL.LAB FEL.KVAL HAND.3.d-1","Kontroll av volumetrisk utstyr - Laboratorievirksomheten SSHF"]
["II.MSK.MedMik.2.A-4","Vask og vedlikehold av pipetter - Medisinsk mikrobiologi SSK"]
["II.MSK.MSA SSF..2.A.4-19","II.MSK.MSA SSF..2.A.4-19 Risikovurdering, vedlikehold og kontroll av pipetter, Enhet for medisinsk biokjemi og blodbank SSF"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Vedleggs-tabell"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Eksterne referanser tabell"]