## Slide 1: Intensivseng, Hill-Rom TotalCare
Start alltid med å Nullstille vekt før pasienten flyttes over i senga.
Legg senga helt flat
Kjør senga opp i høyeste posisjon
Nullstill via meny på Display høyre side

## Slide 2: Transport av intensivsenga
Alle sidegrindene må være oppe
Ta opp kjørehåndtakene
Koble bort strømkabelen
Dersom bremsepedalen står vannrett, er den i nøytral posisjon og sengen kan flyttes i alle retninger
Dersom bremsepedalen står i styreposisjon, kan man flytte sengen i en rett linje gjennom korridorer.
Trykk på kjørehåndtakenes innside (en eller begge) for å aktivere drivmekanismen. Bremsepedalen må da stå i styreposisjon.
Sengeenden må ikke brukes til å styre sengen med under transport.

## Slide 3: Hvordan ta ned sidegrindene
Grip utløserhåndtaket og dra ut. Sideskinnen senkes automatisk

## Slide 4: Iv-stativ
Iv-stativet tåler 18 kg.
Det kan legges ned ved først å løfte det opp av sporet, deretter legges ned langs hodeenden.

## Slide 5: Betjeningspanel høyre side
Seng opp/ned
Hodet opp/ned
Kneledd opp/ned
Når man regulerer på hodeenden, reguleres kneleddet samtidig
Fotende opp/ned
Forlenge og forkorte fotenden
Plan eller skrå seng
Stol-posisjon
Boost-funksjon
Boost-funksjonen kan brukes når pasienten skal lenger opp i sengen

## Slide 6: To små tips
Hodeenden kan tas av og benyttes som ryggunderlag ved HLR.
Sengen kan bli 20 cm kortere ved å snu fotenden på sengen.

## Slide 7: Rtg. thorax
Dra ned glidelåsen på madrassen og legg inn røntgenplata

## Slide 8: Hodevinkel
Kula viser hvor mange grader hodeenden er hevet

## Slide 9: Trendelenburg og HLR-situasjoner
For å oppnå Trendelenburgleie løft og hold oppe TREN-pedalen med foten. Når man har oppnådd ønsket posisjon, slipper man pedalen
Ved en akutt HLR-situasjon, må man trø på pedalen. Da vil hodeenden gå helt ned og sengen flates ut. Det blåses luft inn i madrassen til max oppblåst. Hodeenden kan evt brukes som hjertebrett. Etter 30 min går madrassen tilbake til normal.

## Slide 10: Vektfunksjonen
Trykk på vekt på hovedmenyen
Nullstill vekten før pasienten legges i sengen
For å veie pasient i seng, følg instruksene på skjermen

## Slide 11: Betjeningspanel venstre side
For å kunne aktivere de ulike funksjonene, trykk på nøkkelen først. Denne vil lyse i 20 sekunder, og i løpet av denne tiden kan man aktivere ønsket funksjon.

## Slide 12: Display hovedmeny
Velg OPTI-REST, vendeassistanse og maks oppblåsning under Overflate
Velg Rotasjon og Prekusjon/Vibrasjon under Terapi

## Slide 13: Overflate
Opti-rest gir øket komfort for pasienten samtidig som trykkavlastning opprettholdes
Vendehjelp hjelper deg å snu pasienten. Sideskinnen må være oppe.

## Slide 14: Vendeassistanse
Denne brukes for å snu pasienten til høyre eller venstre side.
Tips ved stell: Bruk vendeassistanse for å snu. Når pasienten er kommet over, bruk max oppblåsning for å stelle på rygg og sete.
Max oppblåst funksjonen avbrytes etter 30 minutter.

## Slide 15: Terapi
Rotasjon: Programmet roterer pasienten mellom høyre sideleie, ryggleie og venstre sideleie. Velg grader.
Perkusjon og vibrasjon: Program som banker eller vibrerer på øvre del av rygg. Lungesekret mobiliseres og løsner.
Følg instruksjonene på skjermen.

## Slide 16: Rengjøring av sengen etter bruk
Madrassen kan vaskes for hånd såpevann
Ved smitte kan madrassen vaskes med Virkon. Perasafe max 1%
Pass på at det ikke kommer vann inn i modullene i hodeenden. (behandlingsmoduller –rotasjon, perkusjon og vibrasjon)