## Slide 1
Sørlandet sykehus HF
INSTRUMENTLÆRE-STERILSENTRALEN SSK
Dok.id:
II.SOK.AIO.SSK.4.1-5
Generelt dokument
Utgave:
Skrevet av:
3.00
Godkjent av:
[ ]
Gjelder fra:
Leonor dos Santos

## Slide 2: INSTRUMENTLÆRE
MISFARGING /KORROSJON OG MEKANISK SKADE AV METALLER
MOTTAK OG KONTROLL/ VEDLIKEHOLD

## Slide 3: OVERFLATEFORANDRINGER
Misfargning
Lys eller mørk misfargning
• Årsak:
vann dråper (kalsium, magnesium)
• Løsning
Tør instrumenter etter rengjøring / vask
følg fabrikantens anvisninger
MISFARGING-SILIKATBELEGG (REGNBUEFARGER)

## Slide 4
Sorte
instrumenter
Organiske rester
Vannmerker
Silikater
ID merker
Belegg/coating
MISFARGING

## Slide 5
Pinsetter skal IKKE se slik ut:
MISFARGING

## Slide 6: OVERFLATEFORANDRINGER GRAVRUST / PITTING
Mikroskopisk bilde (forstørret 20 x)
Korrosjon
Ruster rustfritt stål?
Rustfritt stål er ikke rustfritt
Rustfritt stål ruster langsomt
Rustfritt stål kan ruste
Forskjellige former for korrosjon:
Galvanisk korrosjon
Spennings korrosjon
Korrosjons trøtthet / utmatning
Bilde av en meisel.

## Slide 7: Årsaker til korrosjon: inntørket blod eller vev fukt etter autoklavering uren damp “gamle rør” klorid (blod, koksalt ) matte instrumenter kompleks design mekanisk stress

## Slide 8: KORROSJON
Gravrust /pitting
Spalt
korrosjon
Kontakt korrosjon
Overflate korrosjon
Smitte/utenfra korrosjon

## Slide 9
Spennings korrosjon
Friksjons korrosjon
Mekanisk spenning
• Aldri instrumenter i mekanisk spenning = alltid åpne
• Mekanisk spenning + forurensing = gode forutsetninger for korrosjon
Vedlikehold
Olje:
Riktig olje
Riktig mengde
Riktig sted
Etter tørking
Autoklave:
Åpne låsbare instrumenter
Pakk ikke for tet - kondens
Dampkvalitet
Tørt
Service / Reparasjon
Anvend proff service /
Reparasjons -verksted til slipning og reparasjon.
Garanti –bestemmelser